## Slide 1: Misure di massa e volume
Corso di CHIMICA ANALITICA I
Prof.ssa Alessandra Gentili

## Slide 2: Misure di massa

## Slide 3: Peso e massa
La massa è una grandezza fondamentale estensiva.
Può essere definita come la quantità di materia contenuta in un corpo o come misura della resistenza che un corpo oppone alla variazione del suo stato di quiete e di moto (m =F/a).
Nel SI l’unità di misura è il chilogrammo (kg).
Il peso è una grandezza derivata in quanto rappresenta una misura della forza esercitata su un oggetto (P = mg; g 0 accelerazione di gravità circa = 9,8 m/s2 a livello del mare).
Il peso si misura in newton (N; (kgxm)/s2).
Nel momento in cui un oggetto viene pesato per determinarne la massa, oltre alla gravità entra in gioco un’altra forza nota come galleggiamento.

## Slide 4: Gravità e galleggiabilità

## Slide 5
Forza dovuta alla gravità = P = moggetto g
Forza dovuta alla galleggiabilità = Fg = -maria g
dove la massa d’aria spostata può essere determinata come maria = daria Vogg. Un altro modo per determinare la massa d’aria spostata è attraverso la seguente relazione:
Varia = Vogg; maria/daria = mogg/dogg da cui maria = mogg (daria/dogg)
su una bilancia, quando i pesi dell’oggetto e del riferimento si bilanciano,:
peso oggetto = peso riferimento (P-Fg)ogg = (P-Fg)rif
mogg g - mogg (daria/dogg) g = mrif g – mrif (daria/drif) g
questo è il principio che permette di determinare la massa di un oggetto tramite una bilancia.

## Slide 6: Bilance meccaniche
Bilancia a bracci uguali o a due piatti
Su un piatto si pone l’oggetto da pesare, sull’altro i pesi di riferimento
Bilancia analitica meccanica a piatto singolo o bilancia per sostituzione
Questo dispositivo è formato da un singolo piatto collocato su uno dei due lati dell’asta insieme ad una serie di pesi removibili. Dalla parte opposta l’asta è connessa ad un contrappeso fisso. Quando non ci sono campioni sulla bilancia, i due lati dell’asta sono in equilibrio. quando sul piatto viene collocato il campione, l’equilibrio è perturbato e per ripristinarlo occorre rimuovere alcuni pesi dalla parte del campione. la massa dei pesi rimossi fornisce la massa del campione.

## Slide 7: Bilancia elettronica
La bilancia elettronica a un piatto è il tipo più comune nei laboratori moderni. Per determinare la massa di un oggetto si sfrutta il collegamento del piatto-campione ad una o più barre collegate tra le due estremità di un magnete permanente. Si posiziona l’oggetto sul piatto. Il rivelatore di azzeramento avverte uno spostamento e invia un segnale al circuito che genera una corrente di correzione. Tale corrente attraversa la bobina alla base del piatto della bilancia e genera un campo magnetico che fa ritornare il piatto nella posizione di partenza. La corrente richiesta per riportare il piatto nella sua posizione iniziale è direttamente proporzionale alla massa dell’oggetto.
1
2

## Slide 9: Caratteristiche bilance
Carico massimo o portata: quantità massima che una bilancia è in grado di pesare in maniera attendibile.
Leggibilità: è la più piccola frazione di massa che la bilancia è in grado di pesare (e che appare sul display). E’ una sorta di limite di rilevabilità strumentale.
Risoluzione: è data dal rapporto . In sostanza, indica quante masse distinte è in grado di determinare (es 1000 g/1.000 g). La maggior parte delle bilance da laboratorio ha una risoluzione di circa 10000, mentre alcune arrivano fino a 20 milioni (cioè se la capacità è alta e la leggibilità è piccola).
Le bilance possono essere classificate in funzione alla loro leggibilità e al design.
Una bilancia dotata di uno scomparto per la pesata chiuso (maggiore stabilità e precisione della misura) e che legge entro il decimo di milligrammo (0.1 mg = 0.0001 g) prende il nome di bilancia analitica.
Se l’area su cui avviene la pesata è aperta, allora si parla di bilancia di precisione (o con carica dall’alto).

## Slide 10: Tipi di bilance

## Slide 12: Correzione di galleggiabilità
La densità dell’aria ha un valore medio di 1.2 x 10-3 g/cm3.
La densità del riferimento, in genere di acciao inox, è di 8.0 x 10-3 g/cm3.
La densità dell’oggetto che si sta pesando potrà rientrare in un range molto ampio e dipenderà dal tipo di campione che si sta pesando.
Se dogg<drif , la bilancia leggerà una massa apparente più bassa di quella reale.
La dimensione di questo errore dipenderà da quanto sono diverse dogg e drif .
Per campioni di con densità compresa tra 2 - 15 x 10-3 g/cm3, come accade per molti solidi, l’errore sarà inferiore allo 0.01% della massa misurata.
Per campioni con densità compresa tra 0.8 - 2 x 10-3 g/cm3, come accade spesso per i liquidi, l’errore sarà intorno allo 0.1-0.2%.
Per effettuare la correzione di galleggiabilità, occorre sostituire alla mrif dell’equazione 1 la massa letta sul display della bilancia (mdisplay):

## Slide 13: Misure di volume

## Slide 14: Il volume
Il volume è definito come la quantità di spazio occupata da un oggetto tridimensionale.
La misura di un volume può essere indiretta e diretta.
La misura indiretta del volume di un corpo solido che ha forma geometrica regolare può essere ottenuta attraverso misure lineari e l’utilizzo di formule.

## Slide 16
Il volume è una grandezza estensiva perché dipende dalla massa del campione.
Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del volume (grandezza derivata) è il metro cubo (m3).
Poiché si tratta di una unità di misura piuttosto grande, se ne utilizzano più spesso i sottomultipli, il decimetro cubo e il centimetro cubo.
I chimici utilizzano il litro (L), definito nel SI come l’equivalente di 1 dm3 (o 1000 cm3).
Per i liquidi risulta più semplice misurare il volume piuttosto che la massa. Tuttavia, mentre la massa è una proprietà che resta sempre costante, il volume varia al variare della temperatura e della pressione.

## Slide 17: La densità
Volume e massa sono correlati attraverso la densità (massa volumica nel SI).
A parità di volume, l’acqua ha una massa maggiore dell’olio. Questi due materiali si differenziano perché hanno una diversa densità (nel SI la densità viene definita massa volumica).
Così come il volume, anche la densità varia al variare della temperatura e della pressione, ma è una grandezza intensiva (cioè raddoppiando il volume, si raddoppia anche la massa  il rapporto massa/volume rimane identico).
d = m/V
dell’unità di misura nel SI è kg/m3. Più frequentemente però si usano altre due unità di misura, fra loro equivalenti, i cui simboli sono kg/dm3 e g/cm3

## Slide 18: Materiale dei dispositivi volumetrici
VETRO SODA-LIME,
È stato uno dei primi materiali usati per la vetreria. Si ottiene combinando la sabbia (SiO2) con calcare (CaCO3) e carbonato di sodio (Na2CO3).
VETRO BOROSILICATO
Oggi è il vetro più utilizzato per fabricare la vetreria. Rispetto al vetro ordinario, contine una notevole quantità di boro (B2O3) e una minore percentuale di ossido di sodio (Na2O) e altri ossidi.
È più resistente agli acidi e alle basi forti e, al variare della temperatura, subisce cambiamenti di dimensione e volume pari a 1/3 rispetto al vetro ordinario.

## Slide 20: Matracci tarati
Un matraccio tarato è un contenitore utilizzato per preparare soluzioni e diluirle fino ad uno specifico volume (in genere 1-2000 mL).
La maggior parte dei matracci tarati mostra lateralmente la sigla “TC” (“to contain”) .
Dato che il volume di una massa liquida varia con la temperatura, le attrezzature volumetriche sono calibrate per convenzione, alla temperatura di 20°C.

## Slide 21
Su un matraccio tarato sono di solito riportate le lettere “A” o “B” ad indicare che si tratta di vetreria di classe A o B.
L’errore con i matracci di classe A è in genere la metà dell’errore associato alle misure effettuate con i matracci di classe B.
I tappi sono in Teflon.

## Slide 22: Preparazione di una soluzione

## Slide 24: Pipette volumetriche o per trasferimento
Questo tipo di pipetta serve per trasferire uno specifico volume di liquido in un secondo contenitore, come per esempio un matraccio tarato.
Le pipette volumetriche sono utilizzate per maneggiare volumi che vanno da 0.5 mL a 100 mL e quando serve che le misure siano affidabili entro pochi centesimi di millilitro. Come per i matracci tarati, anche le pipette hanno un’etichetta che riporta volume, temperatura di taratura e classe (A o B).

## Slide 25
A differenza dei matracci tarati, le pipette servo per trasferire, come indicato dalla sigla “TD” (to deliver). La sigla è la seguente: TD 20°C= TO DELIVER
Le pipette volumetriche o di trasferimento erogano un volume fisso e sono provviste di una tacca superiore; vengono vuotate per scolamento (l’ultima goccia deve rimanere all’interno della pipetta (pipette scolamento parziale /totale)). prima di essere usata deve essere “avvinata”, cioè lavata un paio di volte con lo stesso solvente della soluzione che si dovrà prelevare, per eliminare eventuale polvere o sostanze chimiche da esperimenti precedenti. Si utilizza un propipetta per prelevare il liquido. la pro pipetta viene poi rimossa e prontamente tappata con un dito. La punta viene pulita con un fazzoletto per rimuovere il liquido in eccesso. Si lascia scaricare la pipetta senza forzare ( per esempio soffiando).

## Slide 26: BURETTE E ALTRI DISPOSITIVI VOLUMETRICI
Burette, pipette graduate o di Mohr
Vengono utilizzate per erogare accuratamente volumi variabili di liquido.
La buretta viene utilizzata per nella tecnica della titolazione, nella quale si sfruttano misure precise ed accurate del volume di un reagente a concentrazione nota con un altro reagente a concentrazione incognita presente nella soluzione da titolare. Anche le burette si distinguono in classe A e classe B e, in generale, possono contenere volumi variabili tra i 10 e i 100 mL.
Le burette di classe A da 10 mL presentano una fine suddivisione della scala con un errore massimo ammissibile di ± 0.02 mL; quelle da 100 mL hanno una suddivisione da 0.20 mL con un errore massimo associato da ± 0.1 mL
Un altro tipo di dispositivo volumetrico è la pipetta di Mohr (o pipetta di misurazione). le pipette di Mohr possono contenere volumi massimi che vanno da 0.1 a 25 mL e tacche di suddivisione di 0.1, 0.01 e 0.001 mL. Non hanno la stessa accuratezza delle pipette volumetriche, ma sono più versatili potendo erogare volumi diversi.
La pipetta sierologica e la pipetta di Ostwald-Folin si usano quando occorre misurare piccoli volumi oppure si vuole trasferire completamente un certo volume di liquido. Tali pipette sembrano apparentemente simili alla pipetta di Mohr e alla pipetta volumetrica rispettivamente. la differenza sta nello svuotamento che deve essere realizzato spingendo via il liquido con una propipetta.
Quando si deve lavorare con volumi molto piccoli si utilizza una micro pipetta o pipettatore. questo tipo di dispositivo possiede capacità di volume da 0.1 μL a 5000 μL ed errori ammissibili di ± 0.5-2.0 %. Una micro pipetta richiede puntali monouso. Alcune sono gestibili elettronicamente e possono misurare e trasferire fino a 8-12 campioni alla volta.

## Slide 29: Buone pratiche di laboratorio per l’impiego della vetreria volumetrica

## Slide 30: Taratura dei dispositivi volumetrici
La tabella indica che un matraccio da 1000.00 mL in vetro borosilicato subirà una variazione di volume di circa 0.01 mL (o dello 0.001%) per ogni variazione di 1 °C della temperatura. Questa variazione relativa è valida per qualsiasi dispositivo in vetro borosilicato.
Per esempio, un matraccio da 250.00 mL tarato a 20°C dovrebbe avere un volume previsto di 0.99950 x 250 mL = 249.88 mL a 15 °C.

## Slide 31
Un modo semplice per determinare il volume vero di un matraccio è quello di utilizzarlo per misurare un campione d’acqua distillata. Si misura la massa d’acqua nel dispositivo in esame e, nota la densità dell’acqua a varie temperature (tabella 3.7), si può calcolare il volume d’acqua e quindi quello del contenitore. E’ importante in questo caso correggere gli effetti di galleggiamento, perché le misure di massa vengono registrate con 4-5 cifre significative.

## Slide 32: Esempio di calibrazione di un matraccio volumetrico
Qual è il volume vero di un matraccioa da matraccio 200.00 mL a 25°C?
Si pesa il matraccio e si fa la tara. Si riempie con acqua distillata  massa d’acqua a 25°C = 199.2094 g.
La densità dell’aria circostante è di 1.20 x 10-3 g/cm3;
La densità dei pesi di riferimento per la taratura della bilancia è pari a 8.00 g/cm3.
Soluzione
Poiché è necessario utilizzare un valore per la massa dell’acqua con almeno 4 cifre significative, la massa d’acqua indicata deve essere innanzitutto corretta per gli effetti di galleggiamento. Utilizzando la tabella 3.7:
m = 199.2094 x 1.001055 = 199.4196 g
Lo stesso risultato è ottenibile utilizzando l’equazione 2 e le densità dell’aria, del riferimento e dell’acqua:
Una volta nota la massa d’acqua nel matraccio, il suo volume può essere determinato come il rapporto tra la massa misurata e la densità dell’acqua, fornendo così il valore vero a 25 °C
Il risultato finale è stato arrotondato considerando l’errore previsto nell’utilizzare questo tipo di matraccio (± 0.1 mL). Si può utilizzare questa procedura per stimare il volume ad altre temperature.